采购人需求

1、底盘车辆提供不低于3年或六万公里的保修标准（以先到为准）。

2、改装部分提供不低于1年的保修服务。保修期内，由非人为因素引起的故障均在保修范围内，供应商完全免费提供保修服务。保修期外，供应商提供终生的维修服务，且要求相关配件及人工费用低于平均市场价格。

3、随车车载设备按照生产厂家规定的保修期年限来质保。

4、供应商需提供至少3人/次的培训服务，确保用户方至少有2名操作人员可熟练使用。

福特新全顺中轴中顶负压型救护车参数表.

| 产品名称 |  | 新全顺中轴中顶负压型救护车 |
| --- | --- | --- |
| 公告型号 |  | 汽油国六排放 |
|  | 变速箱： | 自动 |
|  | 其他配置： | 发动机防盗、遥控钥匙、前雾灯、行车电脑、座椅高度调节、隔热玻璃 |
|  | 空调系统： | 前后独立空调，前后独立暖风系统； |
| 标准配置 | 医疗舱布局 | 前部带移窗中隔墙，前部急救箱柜 |
|  |  | 2张单人座椅（配三点式安全带）； |
|  |  | 陪人座（配三点式安全带）； |
|  | 担架系统 | 国产自动上车担架 1副、担架平台1套、铲式担架1副、软担架2副 |
|  | 供氧系统 | 铝制10L氧气瓶(含减压阀)2个;氧气瓶固定支架采用橡胶卡箍制造，取用方便并带有减震功能、配氧气吸入系统 |
|  | 消毒系统 | 内嵌式紫外线消毒灯:(灯丝采用高寿命冷阴极,杀菌有效空间可达12m³，使用寿命可达10000小时) |
|  | 警示系统 | LED长排警灯、左右LED警灯、车尾LED警灯 |
|  | 对讲系统 | 前后对讲，双向控制 |
|  | 照明系统 | 长方形车载LED 超薄照明灯4只 |
|  | 控制系统 | 集成控制开关 |
|  | 供电系统 | 救护车车载供电系统 |
|  | 医用地板 | 防滑抗菌医用地板革 |
|  | 输液系统 | 折叠式输液架 |
|  | 换气系统 | 顶置大功率排风扇 |
|  | 其他配置 | 不锈钢垃圾桶、灭火器 |
| 负压系统 | 车载负压系统技术参数 |  |
|  | - 负压系统有三个部分组成， 数显控制系统和主机，过滤系统（第一级活性炭，第二级HEPA生物灭菌过滤网），消毒系统（紫外线消毒）。 - 负压风机每小时换气量达到20次以上，负压值超过-30Pa。过滤病毒和细菌（过滤系统），对设备和过滤网进行消毒（消毒系统）。 - 过滤系统采用高分子多层过滤网，过滤分离率达到99.7%，最小过滤颗粒小于0.3um。 - 消毒系统采用紫外线消毒，优质石英灯管，羟基含量小于等于50ppm、紫外线透过率大于等于90%。紫外线波长250nm-260m，杀菌效率可达99%－99.9%。 5、负压系统满足WS_T292-2008 救护车-卫生行业标准相关参数。 |  |